GB/T 19466.1—2025与GB/T 19466.1—2004差异

| 条款号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 4原理 | 新标准详细描述了热流型DSC仪和功率补偿型DSC仪的原理，并增加原理示意图 |
| 5.1差示扫描量热仪 | 仪器性能参数发生变化， - 新增测试系统要求，“包含放置试样坩埚和参比坩埚的对称测试系统”； - 新增温度范围要求，“温度范围符合试验要求”； - 新增热流速率量程要求，“热流速率量程为±100mW或以上”； - 新增时间信号要求，“时间信号最小分度值为±0.5s,准确度为±1s或更优”； - 新增热流速率要求，“热流速率最小分度值为±0.5μW,准确度为±2μW或更优” - 删除最小试样量要求，删除“为便于校准和使用,试样量最小应为1mg(特殊情况下,试样量可以更小)”； - 删除样品架要求，删除“配有一个或多个样品支持器的样品架组件”； - 修改升温/降温速率要求，“能以0.5℃/min～20℃/min的速率,等速升温或降温”修改为：“能以设定的测量速率等速升温或降温”； - “能保持试验温度恒定在±0.5℃内至少60min”修改为：“能将温度恒定在设定温度的±0.3℃内至少60min” - “仪器能够自动记录DSC曲线,并能对曲线和准基线间的面积进行积分，偏差小于2%”，修改为“仪器能自动记录热流速率随温度和时间变化的曲线”； |
| 5.2坩埚 | 样品皿修改为坩埚，推荐使用非密封的坩埚，并增加对特制的高压或玻璃坩埚的使用要求： 1）增加“宜使用非密封的坩埚,以避免测量过程中的压力变化,并允许气体与周围气氛的交换”。 2）增加“使用特制的高压或玻璃坩埚时,应根据其质量相对较高、导热性较差的特点。可能需要重新校准仪器。” |
| 5.5气体 | 气体纯度由“分析级”修改为“宜使用干燥且惰性的气体(如纯度为99.99%或更高的氮气)” |
| 6试样 | 增加加盖后坩埚底部不应变形影响热接触的要求，增加试样质量要求： 1）增加“如果试样坩埚是用盖子盖住或密封的,其不应造成坩埚底部的任何变形。应确保试样与坩埚、坩埚与支座之间有良好的热接触。” 2）增加“典型的试样质量为2mg～40mg。” |
| 7.1试验条件 | 删除“试验前,接通仪器电源至少1h”的要求； 新增坩埚使用要求，“除非有特殊试验程序的要求,否则所有校准和测量都应使用加盖、不密封的坩埚,宜为铝制坩埚,以确保重复性。” |
| 7.2试样的状态调节 | 新增试样状态调节要求，“除非另有规定,否则在测量前试样应干燥至恒重。” |
| 8校准 |  |
| 8.1通则 | 增加规定情况下应对量热仪的温度和热量进行校准， |
| 8.2校准材料 | 新增校准材料使用要求 |
| 8.3温度校准 | 新增温度校准的最低要求及步骤 |
| 8.4热量校准 | 新增热量校准的最低要求及步骤 |
| 8.5热流速率的校准 | 新增热流速率校准步骤 |
| 附录A | 新增高精度的温度校准 |
| 附录B | 新增高精度的热量校准 |
| 附录C | 修改推荐的校准材料清单 |
| 附录D | 新增校准材料与不同材料坩埚的反应 |

总结：新旧标准主要差异为：

1）设备性能上，已经和工程师确认目前的设备能够满足新标准要求；

2）试样状态调节要求，由于只测试温度参数，样品是否干燥至恒重对结果影响不大，因此，建议与热重状态调节保持一致。

以上变化对按旧标准测试的样品结果影响不大，建议已测样品不做变更。

GB/T 19466.2—2025与GB/T 19466.2—2004差异

| 条款号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 3术语和定义 | 新增玻璃化转变台阶高度的术语和定义 |
| 4原理 | 将“比热容”更改为“热流速率” |
| 9.1仪器准备 | 删除了仪器使用的气体、流速以及调节灵敏度的内容 |
| 9.4测试 | 测试部分的技术要求有修改： 1）更改了使用气体,将“氮气”更改为“试验气体”； 2）增加了装入试样的加热温度高于玻璃化转变温度时则可不进行预加热的内容； 3）将“骤冷”更改为“使用20K/min的降温速率”； 4）增加了评价熔融转变时加热温度的设定； 5）增加了对坩埚重复使用的规定； |
| 10结果计算与表示 | 章节修改为“玻璃化转变温度的计算”和“玻璃化转变台阶高度的计算”： 1）新增等面积法玻璃化转变温度的计算方法； 2）新增玻璃化转变台阶高度的计算方法 |
| 11精密度 | 增加了精密度要求 |
| 12试验报告 | 更改了试验报告的内容： 1）试验结果要求报告玻璃化转变温度Tg和玻璃化转变台阶高度Δcp(Tg)的确定方法及取值； 2）特征温度结果修改精确至小数点后一位 |

结论：

1、新旧标准降温速率要求不一致，目前实验室大多采用骤冷（大于20K/min）的方式降温，建议统一按照新标准要求修改为20K/min；

2、新旧标准玻璃化转变温度计算方法不一致，新标准增加了等面积法计算玻璃化转变温度，但部分设备分析软件无此功能，而目前的要求是采用台阶半高法计算玻璃化转变温度，建议保持不变；

3、新标准引入了玻璃化转变台阶高度的概念，部分设备分析软件无此功能，不建议纳入材料一致性比对参数中。

除非作业指导书中修改玻璃化转变温度计算方法或增加玻璃化转变台阶高度结果，其他变化对按旧标准测试的样品结果影响不大，建议已测样品不做变更。

GB/T 19466.3—2025与GB/T 19466.3—2004差异

| 条款号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 3术语和定义 | 更改了术语“熔融”的定义 |
| 4原理 | 将“比热容”更改为“热流速率” |
| 9.1仪器准备 | 删除了仪器状态平衡、使用的气体、流速的内容 |
| 9.4测试 | 测试部分的技术要求有修改： 1）消除第一次加热过程中样品的热历史的温度修改为10K/min或20K/min或更高的速率； 2）以第一次热循环的数据为试验结果时，还应说明循环次数； 3）降温速率修改为10K/min或20K/min的速率，降温温度修改为降温至外推结晶终止温度以下约50 ℃，并增加评价玻璃化转变温度时的设定； |
| 10结果计算与表示 | 修改了转变焓的计算公式和标引符号说明 |
| 11精密度 | 增加了精密度要求 |
| 12试验报告 | 更改了试验报告的内容，增加峰分离技术(如适用)。 |

结论：新旧标准第一次升温速率、降温速率要求不一致，目前实验室均采用20K/min，建议保持不变。

以上变化对按旧标准测试的样品结果影响不大，建议已测样品不做变更。