GB/T 33047.1—2025与GB/T 33047.1—2016差异

| 条款号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1范围 | 更改了范围的部分内容 |
| 4原理 | 增加了测量可用其他反应气氛的描述 |
| 5.1热天平 | 温度信号测量的准确度由“±2K或更高”修改为“所测量的绝对温度的±1%或更优”； |
| 6.3试样状态调节 | 增加状态调节的具体条件为“温度(23±2)℃,相对湿度(50±10)%” |
| 6.4试样质量 | 将“试样量应尽量在10mg～100mg之间”的具体要求，修改为“试样质量应与不同测试方法相匹配,并应在热天平的量程内。” |
| 7校准 | 更改了校准程序 |
| 8.1通则 | 仪器设置增加温度扫描模式与等温模式相结合的模式；增加在试验过程中需要切换吹扫气体时的要求及当使用多种气体的要求 |
| 8.4浮力修正 | 新增浮力修正要求 |
| 9结果计算和表示 | 增加了微分热重曲线的使用 |
| 10精密度 | 更改了精密度相关描述 |
| 11试验报告 | 更改了试验报告,增加了“浮力修正情况说明” |
| 附录A | 增加居里点温度校准物质清单 |

总结：新旧标准主要差异在设备性能、试样状态调节和浮力修正上，

1）目前的设备能够满足新标准要求；

2）新标准试样状态调节条件与CQC/部门（CP2）003-2011《非金属材料指纹图谱试验作业指导书》中的23±2℃、50±5%预处理条件不一致，需要修改作业指导书；

3）需要增加浮力修正上的要求。

以上变化对按旧标准测试的样品结果影响不大，建议已测样品不做变更。