
附件1

表:1：GB/T 19466.1-2025与GB/T 19466.1-2004标准主要差异和补充试验要求
	序

号
	GB/T 19466.1-2025
条款/内容
	GB/T 19466.1-2004

条款/内容
	差异内容
	补充试验

	
	原理
	4 原理新标准详细描述了热流型 DSC 仪和功率补偿型 DSC 仪的原理，并增加原理示意图。
	4 原理仅简述差示扫描量热法基础原理，无两类仪器细分说明及原理示意图。
	新标准详细描述热流型、功率补偿型 DSC 仪原理，新增原理示意图
	否

	
	差示扫描量热仪
	5.1 差示扫描量热仪1) 包含放置试样坩埚和参比坩埚的对称测试系统；2) 温度范围符合试验要求；3) 热流速率量程为 ±100mW 或以上；4) 时间信号最小分度值为 ±0.5s，准确度为 ±1s 或更优；5) 热流速率最小分度值为 ±0.5μW，准确度为 ±2μW 或更优；6) 能以设定的测量速率等速升温或降温；7) 能将温度恒定在设定温度的 ±0.3℃内至少 60min；8) 仪器能自动记录热流速率随温度和时间变化的曲线。
	5.1 差示扫描量热仪1) 配有一个或多个样品支持器的样品架组件；2) 能以 0.5℃/min～20℃/min 的速率，等速升温或降温；3) 能保持试验温度恒定在 ±0.5℃内至少 60min；4) 仪器能够自动记录 DSC 曲线，并能对曲线和准基线间的面积进行积分，偏差小于 2%；5) 为便于校准和使用，试样量最小应为 1mg (特殊情况下，试样量可以更小)。
	1. 新增对称测试系统、适配试验的温度范围、≥±100mW 热流速率量程要求；2. 新增时间信号、热流速率分度值与准确度要求；3. 删除最小试样量、样品架相关要求；4. 调整升降温速率、恒温控温精度；5. 修改数据记录与积分要求
	否

	3
	坩埚
	5.2 坩埚宜使用非密封的坩埚，以避免测量过程中的压力变化，并允许气体与周围气氛的交换。使用特制的高压或玻璃坩埚时，应根据其质量相对较高、导热性较差的特点，可能需要重新校准仪器。
	5.2 样品皿规定试验所用样品皿相关基础使用要求，无坩埚分类、高压 / 玻璃坩埚校准要求。
	1. 将 “样品皿” 统一改为 “坩埚”，推荐使用非密封坩埚；2. 新增高压坩埚、玻璃坩埚使用及重新校准要求
	否

	4
	气体
	5.5 气体宜使用干燥且惰性的气体 (如纯度为 99.99% 或更高的氮气)。
	5.5 气体使用分析级气体。
	气体要求由 “分析级” 改为 “纯度 99.99% 及以上干燥惰性氮气”
	否

	5
	坩埚
	6 试样如果试样坩埚是用盖子盖住或密封的，其不应造成坩埚底部的任何变形。应确保试样与坩埚、坩埚与支座之间有良好的热接触。典型的试样质量为 2mg～40mg。
	6 试样仅对试样取样、放置提出基础要求，无坩埚变形、热接触及试样质量范围规定。
	1. 新增加盖坩埚底部不得变形、保证良好热接触要求；2. 明确典型试样质量范围为 2mg～40mg
	否

	6
	试验条件
	7.1 试验条件除非有特殊试验程序的要求，否则所有校准和测量都应使用加盖、不密封的坩埚，宜为铝制坩埚，以确保重复性。
	7.1 试验条件试验前，接通仪器电源至少 1h；无统一坩埚使用要求。
	1. 删除 “试验前通电至少 1h” 要求；2. 新增校准与测量统一使用加盖不密封铝制坩埚的要求
	否

	7
	试样
	7.2 试样的状态调节除非另有规定，否则在测量前试样应干燥至恒重。
	7.2 试样的状态调节无试样干燥至恒重的相关要求。
	新增要求：无特殊规定时，测试前试样需干燥至恒重
	否

	8
	状态调节
	8 校准8.1 通则：规定特定情况下需对量热仪的温度和热量进行校准；8.2 校准材料：新增校准材料使用要求；8.3 温度校准：新增温度校准最低要求及操作步骤；8.4 热量校准：新增热量校准最低要求及操作步骤；8.5 热流速率的校准：新增热流速率校准完整步骤。
	8 校准仅提出基础校准原则，无细分的通则、材料、温度、热量、热流速率专项校准内容及步骤。
	依次新增温度、热量、热流速率校准的通则、材料要求及完整操作步骤
	否

	9
	试验步骤
	附录 A 高精度的温度校准；附录 B 高精度的热量校准；附录 C 推荐的校准材料清单（内容修订）；附录 D 校准材料与不同材料坩埚的反应。
	附录 A 基础校准材料清单，无附录 B、附录 C、附录 D。
	1. 新增附录 A、附录 B、附录 D；2. 修改附录 C 推荐校准材料清单
	否


表2：GB/T 19466.2-2025与GB/T 19466.2-2004标准主要差异和补充试验要求
	序

号
	GB/T 19466.2-2025
条款/内容
	GB/T 19466.2-2004

条款/内容
	差异内容
	补充试验

	
	3 术语和定义新增玻璃化转变台阶高度的术语及对应定义。
	3 术语和定义无玻璃化转变台阶高度相关术语与定义。
	新增玻璃化转变台阶高度的术语及定义
	3 术语和定义新增玻璃化转变台阶高度的术语及对应定义。
	否

	
	4 原理全文将 “比热容” 统一修改为 “热流速率”。
	4 原理原理描述中使用 “比热容” 表述。
	将原文 “比热容” 统一修改为 “热流速率”
	4 原理全文将 “比热容” 统一修改为 “热流速率”。
	否

	3
	9.1 仪器准备删除仪器使用气体、气体流速、仪器灵敏度调节相关内容。
	9.1 仪器准备明确试验所用气体、气体流速及仪器灵敏度调节要求。
	删除仪器使用气体、气体流速、灵敏度调节相关内容
	9.1 仪器准备删除仪器使用气体、气体流速、仪器灵敏度调节相关内容。
	否

	4
	9.4 测试1. 将测试用 “氮气” 改为 “试验气体”；2. 装入试样的加热温度高于玻璃化转变温度时，可不进行预加热；3. 将 “骤冷” 改为使用 20K/min 的降温速率；4. 增加评价熔融转变时加热温度的设定要求；5. 补充对坩埚重复使用的规定。
	9.4 测试1. 规定试验使用氮气；2. 无高温免预加热条款；3. 采用骤冷方式降温；4. 无熔融转变温度设定、坩埚重复使用要求。
	1. 测试介质由 “氮气” 改为 “试验气体”；2. 新增高温免预加热规则；3. 降温方式由 “骤冷” 改为 “20K/min 降温速率”；4. 新增熔融转变加热温度、坩埚复用规定
	9.4 测试1. 将测试用 “氮气” 改为 “试验气体”；2. 装入试样的加热温度高于玻璃化转变温度时，可不进行预加热；3. 将 “骤冷” 改为使用 20K/min 的降温速率；4. 增加评价熔融转变时加热温度的设定要求；5. 补充对坩埚重复使用的规定。
	否

	5
	10 玻璃化转变温度的计算、玻璃化转变台阶高度的计算1. 拆分章节为两部分；2. 新增等面积法计算玻璃化转变温度；3. 新增玻璃化转变台阶高度计算方法。
	10 结果计算与表示仅包含玻璃化转变温度计算方法，无台阶高度计算、等面积法内容。
	1. 拆分计算章节；2. 新增等面积法测 Tg、玻璃化转变台阶高度计算方法
	10 玻璃化转变温度的计算、玻璃化转变台阶高度的计算1. 拆分章节为两部分；2. 新增等面积法计算玻璃化转变温度；3. 新增玻璃化转变台阶高度计算方法。
	否

	6
	11 精密度新增整套试验精密度相关技术要求。
	11 精密度无试验精密度相关要求。
	新增试验精密度相关要求
	11 精密度新增整套试验精密度相关技术要求。
	否

	7
	12 试验报告1. 要求报告玻璃化转变温度 Tg 和玻璃化转变台阶高度 Δcp (Tg) 的确定方法及取值；2. 特征温度结果精确至小数点后一位。
	12 试验报告仅要求填报玻璃化转变温度，无台阶高度填报要求，未统一结果保留位数。
	1. 新增 Tg、Δcp (Tg) 填报要求；2. 统一特征温度结果精确至小数点后一位
	12 试验报告1. 要求报告玻璃化转变温度 Tg 和玻璃化转变台阶高度 Δcp (Tg) 的确定方法及取值；2. 特征温度结果精确至小数点后一位。
	否


表3：GB/T 19466.3-2025与GB/T 19466.3-2004标准主要差异和补充试验要求
	序

号
	GB/T 19466.3-2025
条款/内容
	GB/T 19466.3-2004

条款/内容
	差异内容
	补充试验

	
	3 术语和定义修订 “熔融” 术语的定义内容。
	3 术语和定义采用旧版 “熔融” 定义。
	修订 “熔融” 术语定义
	3 术语和定义修订 “熔融” 术语的定义内容。
	否

	
	4 原理全文将 “比热容” 统一修改为 “热流速率”。
	4 原理原理描述中使用 “比热容” 表述。
	将原文 “比热容” 统一修改为 “热流速率”
	4 原理全文将 “比热容” 统一修改为 “热流速率”。
	否

	3
	9.1 仪器准备删除仪器状态平衡、使用气体、气体流速相关内容。
	9.1 仪器准备明确仪器状态平衡、试验用气及气体流速要求。
	删除仪器状态平衡、使用气体及流速相关内容
	9.1 仪器准备删除仪器状态平衡、使用气体、气体流速相关内容。
	否

	4
	9.4 测试1. 消除样品热历史的升温速率：10K/min 或 20K/min 或更高；2. 以第一次热循环数据为结果时，需注明循环次数；3. 降温速率：10K/min 或 20K/min，降温至外推结晶终止温度以下约 50 ℃；4. 新增评价玻璃化转变温度的温度设定要求。
	9.4 测试1. 未限定消除热历史的升温速率区间；2. 无热循环次数标注要求；3. 未明确固定降温速率与降温终点；4. 无玻璃化转变温度评价的温度设定要求。
	1. 更新消除热历史的升温速率；2. 新增热循环次数标注要求；3. 统一降温速率、调整降温终点；4. 新增 Tg 评价温度设定要求
	9.4 测试1. 消除样品热历史的升温速率：10K/min 或 20K/min 或更高；2. 以第一次热循环数据为结果时，需注明循环次数；3. 降温速率：10K/min 或 20K/min，降温至外推结晶终止温度以下约 50 ℃；4. 新增评价玻璃化转变温度的温度设定要求。
	否

	5
	10 结果计算与表示修改转变焓的计算公式，并更新标引符号说明。
	10 结果计算与表示使用旧版转变焓计算公式及符号说明。
	修订转变焓计算公式及标引符号说明
	10 结果计算与表示修改转变焓的计算公式，并更新标引符号说明。
	否

	6
	11 精密度新增整套试验精密度相关技术要求。
	11 精密度无试验精密度相关要求。
	新增试验精密度相关要求
	11 精密度新增整套试验精密度相关技术要求。
	否

	7
	12 试验报告增加峰分离技术 (如适用) 的报告内容。
	12 试验报告无峰分离技术相关填报要求。
	补充峰分离技术（如适用）的报告内容
	12 试验报告增加峰分离技术 (如适用) 的报告内容。
	否


共 3 页 第 3 页

