
附件1：GB/T 33047.1-2025与GB/T 33047.1-2016标准主要差异和补充试验要求
	序

号
	GB/T 19466.3-2025
条款/内容
	GB/T 19466.3-2004
条款/内容
	差异内容
	补充试验

	1. 
	1 范围调整并完善标准适用范围相关表述。
	1 范围原版本标准适用范围内容。
	更改了标准范围的部分内容
	1 范围调整并完善标准适用范围相关表述。
	否

	2. 
	4 原理在原有原理描述基础上，补充说明试验测量可选用其他反应气氛。
	4 原理仅阐述热重法基础原理，未提及可使用其他反应气氛。
	增加了测量可用其他反应气氛的描述
	4 原理在原有原理描述基础上，补充说明试验测量可选用其他反应气氛。
	否

	3
	5.1 热天平温度信号测量准确度要求：所测量的绝对温度的 ±1% 或更优。
	5.1 热天平温度信号测量准确度要求：±2K 或更高。
	温度信号测量的准确度由 “±2K 或更高” 修改为 “所测量的绝对温度的 ±1% 或更优”
	5.1 热天平温度信号测量准确度要求：所测量的绝对温度的 ±1% 或更优。
	否

	4
	6.3 试样状态调节试样状态调节条件：温度℃，相对湿度(50±10)%。
	6.3 试样状态调节未明确具体的温湿度状态调节参数。
	增加状态调节的具体条件为温度℃、相对湿度(50±10)%
	6.3 试样状态调节试样状态调节条件：温度℃，相对湿度(50±10)%。
	否

	5
	6.4 试样质量试样质量应与不同测试方法相匹配，并应在热天平的量程内。
	6.4 试样质量试样量应尽量在 10mg～100mg 之间。
	将 “试样量应尽量在 10mg～100mg 之间” 修改为 “试样质量应与不同测试方法相匹配，并应在热天平的量程内”
	6.4 试样质量试样质量应与不同测试方法相匹配，并应在热天平的量程内。
	否

	6
	7 校准整体修订、更新仪器整套校准程序与相关要求。
	7 校准执行旧版校准程序及要求。
	更改了校准程序
	7 校准整体修订、更新仪器整套校准程序与相关要求。
	否

	7
	8.1 通则1. 增加温度扫描模式与等温模式相结合的使用要求；2. 新增试验过程中切换吹扫气体、使用多种气体的相关规定。
	8.1 通则仅包含基础仪器设置要求，无组合运行模式、气体切换及多种气体使用相关内容。
	1. 仪器设置增加温度扫描模式与等温模式相结合的模式；2. 增加试验过程切换吹扫气体、使用多种气体的要求
	8.1 通则1. 增加温度扫描模式与等温模式相结合的使用要求；2. 新增试验过程中切换吹扫气体、使用多种气体的相关规定。
	否

	8
	8.4 浮力修正明确试验过程中浮力修正的操作、计算及相关技术要求。
	8.4 浮力修正无浮力修正相关条款及要求。
	新增浮力修正要求
	8.4 浮力修正明确试验过程中浮力修正的操作、计算及相关技术要求。
	否

	9
	9 结果计算和表示在原有计算与结果表述基础上，增加微分热重曲线的应用要求。
	9 结果计算和表示仅规定热重曲线相关计算与表示，未提及微分热重曲线。
	增加了微分热重曲线的使用
	9 结果计算和表示在原有计算与结果表述基础上，增加微分热重曲线的应用要求。
	否

	10
	10 精密度重新修订试验精密度的描述、判定及相关要求。
	10 精密度采用旧版精密度相关描述内容。
	更改了精密度相关描述
	10 精密度重新修订试验精密度的描述、判定及相关要求。
	否

	11
	11 试验报告在原有报告内容基础上，新增浮力修正情况说明项。
	11 试验报告报告项目中无浮力修正相关说明内容。
	更改试验报告内容，增加 “浮力修正情况说明”
	11 试验报告在原有报告内容基础上，新增浮力修正情况说明项。
	否

	12
	附录 A补充完善居里点温度校准物质清单。
	附录 A原有居里点温度校准物质清单，内容少于新版。
	增加居里点温度校准物质清单
	附录 A补充完善居里点温度校准物质清单。
	否


共 3 页 第 3 页

