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GB T33861-2017与CQC3166-2025标准差异及补充实验

基于旧版标准的试验报告和证书，企业可自主选择依据新版标准进行全项目试验（出具全项目试验报告），或者依据下表补充适用的差异试验项目（仅出具差异项目试验报告）。

	序号
	新旧标准差异
	是否补充实验

	
	条款
	GB T33861-2017
	条款
	CQC3166-2025
	

	
	4 技术要求
	仅规定“试验箱的技术要求应符合GB/T 10592—2008的相关要求”，未对能效设限。
	4 技术要求
	分4.1基本要求、4.2节能评价两部分。
	否

	
	4.2 节能评价值


	未对恒温能效、降温能效、热载能力能效设定限值。


	4.2 节能评价值


	4.2.1恒温能效（表1、表2按工作空间V、降温速率v分档）；

4.2.2降温能效（表3）；

4.2.3热载能力能效（表4）。
	否

	
	5 测试条件
	环境、电源、供水条件及测试设备要求。
	5 测试条件
	与GB/T 33861-2017一致。
	否

	
	6.3 几何中心点温度的测量
	温度巡检仪探头置于几何中心点，每隔1min测试1次。
	6.3 几何中心点温度的测量
	温度记录仪探头置于几何中心点，每间隔不大于1分钟测试1次。
	否

	
	6.4 试验箱低温试验温度
	试验箱低温试验温度在几何中心点测试。当试验箱的低温极限温度低于－55 ℃，试验温度取－55 ℃，当试验箱的低温极限温度高于－55 ℃且低于－25 ℃时，试验温度取－25 ℃。低温极限温度高于－25℃时，采用试验箱标称的低温极限温度，但应在声明能效时标注测试温度。
	6.4 试验箱低温试验温度

	试验箱低温试验温度在几何中心点测试。当试验箱的低温极限温度低于-55 ℃，试验温度取-55 ℃，  当试验箱的低温极限温度高于-55 ℃且低于-25 ℃时，试验温度取-25 ℃。
	否

	
	6.6 变温试验
	含6.6.1升温试验、6.6.2降温试验。升温记录25℃至125℃区间E4、T1；降温记录25℃至6.4规定温度区间E5、T2。
	6.6 降温试验
	仅保留降温试验；25℃稳定2h，设定温度比6.4规定低温试验温度低5℃，以最大速率降温，记录25℃至6.4规定温度区间E4、T；试验前对箱内空气高温除湿。
	否

	
	6.6.2 降温试验
	设定试验箱使几何中心点温度达到 25 ℃，维持温度稳定运行 2 h，再以最大温度变化速率降温到最低极限温度，记录从 25 ℃ 至 6.4 规定的温度区间内的耗电量 E₅、降温时间 T₂。
	6.6 降温试验
	设定试验箱使几何中心点温度达到25℃，维持温度稳定运行2h，再设定温度为6.4规定的低温试验温度低5℃并以最大温度变化速率进行降温试验，记录从25℃至6.4规定的温度区间内的耗电量E₄、降温时间T。
	否

	
	6.7 热载能力试验
	在25℃、-25℃、-55℃三个特征温度点中选择试验箱能达到的最低温度进行。
	6.7 热载能力试验
	在-25℃、-55℃两个温度点中选择最低温度进行（删去25℃）。
	否

	
	7 能效计算方法
	7.1恒温能效（式1～3）；

7.2变温能效（7.2.1升温、7.2.2降温，式4～7）；

7.3热载能力能效（式8）。
	7 能效计算方法
	7.1恒温能效（式1～3）；

7.2降温能效（式6～7）；

7.3热载能力（式8）。
	否

	
	7.1、7.2 能效计算方法（定义与单位）
	恒温能效单位J/m³；

变温能效定义“耗电量与转化温度变化所需能量的比值”（C=E/[(Δt)·c·V·ρ]）。
	7.1、7.2 能效计算方法
	恒温能效单位kW·h/m³（1kW·h=3.6×10⁶J）；降温能效定义“转化温度变化所需能量与耗电量的比值”（C=[(Δt)·c·V·ρ]/3.6E）。
	否

	
	8 结果判定
	GB/T 33861-2017至第7章结束，未设结果判定章节。
	8 结果判定
	试验箱按上述试验方法所得结果均达到本技术规范技术要求的规定，即判定为符合要求。
	否


换版方案：所有包含CQC3166-2025的本类别证书，均需下实验室核查原报告或补充差异试验。
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